临泉县自来水厂城东加压泵站试验井建设

询 价 文 件

**项目编号：LQGS20200801**

**采 购 人:临泉县自来水厂**

**2020年08月**

**目 录**

**第一章 询价文件…………………………………………………3**

一、询价公告…………………………………………………3

二、供应商须知前附表………………………………………6

三、供应商报价须知…………………………………………8

四、签订合同…………………………………………………10

五、评审方法及废标…………………………………………11

六、供应商须提供资格审查材料……………………………12

七、采购需求…………………………………………………13

八、合同格式…………………………………………………20

**第二章 报价文件…………………………………………………23**

一、法定代表人授权书………………………………………24

二、报价函格式………………………………………………25

三、投标人诚信承诺书………………………………………26

四、货物报价明细表…………………………………………28

五、技术规格响应表…………………………………………29

六、资格证明材料……………………………………………30

**第一章 询价文件**

**一、询价公告**

合肥新望项目咨询管理有限公司受临泉县自来水厂的委托，现对城东加压泵站试验井工程项目，进行公开询价，欢迎具备条件的国内投标人参加询价。

**一、采购项目名称及内容**

1、项目编号：LQGS20200801

2、项目名称：城东加压泵站试验井项目

3、项目单位：临泉县自来水厂

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：15万

6、标段（包别）划分：一个标段

**二、投标人资格**

1、供应商资质要求：企业具有独立法人资格，并具备有效的营业执照，**相关部门颁发的打井或者凿井资质**,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、企业近三年（自竞争性谈判公告发出之日起向前追溯三年）在阜阳市没有因发生重大质量事故和违法违规行为，未被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在阜阳市范围内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的响应单位，不允许参与响应，若响应文件已递交的，则作无效标处理。

3、本项目不接受联合体响应。

**三、报名及询价文件发售办法**

1、招标文件发售时间：2020年8月 24日 8 时 至2020年8月 31日 18 时（注：不少于5个工作日）

2、招标文件价格：本次采购无需缴纳招标文件费。

**四、开标时间及地点**

1、开标时间：2020年9月 4日 15时

2、开标地点：临泉县自来水厂一楼会议室

**五、投标文件递交时间、截止时间及地点**

1、纸质投标文件递交时间:投标截止时间前 1小时内。

2、投标文件递交的截止时间（开标时间）同开标时间。

3、投标文件提交地点：临泉县自来水厂供销股

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人拒绝接受。

**六：联系方法**

（一）项目单位：临泉县自来水厂

联系人：常伟

电话：18133132728

（二）招标代理机构：合肥新望项目管理有限公司

联系人：章帅

电话：18956087353

**七、公告期限**

本项目公告期限为5个工作日。

**二、供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：临泉县自来水厂城东加压泵站试验井建设项目项目编号：LQGS20200801 |
| 2 | 采购人：临泉县自来水厂联系人：常伟联系电话：18133132728 |
| 3 | 招标代理公司：合肥新望项目管理有限公司联系人：章帅 |
| 4 | 采购预算：15万工程地点：合同约定工程期限：合同签后20日历天内不允许偏离的实质性要求和条件： 满足此项目资格要求。  |
| 5 | 报价文件递交至：临泉县自来水厂供销股报价文件递交截止时间：2020年09月04日15时前，过时递交的拒收。 |
| 6 | 投标文件的份数：正本1份；副本1份，集中或分开密封包装均可。投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章 |
| 7 | 供应商凭以下资料递交报价文件：1. 人授权委托书原件；②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。
 |
| 8 | **招标代理费用：本项目代理费为2000元。以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，，在领取中标通知书时支付。**  |

**三、供应商报价须知**

1、此次报价为水源井竣工成井达到可使用状态交付给招标方的全部价格。

2、工程施工的质量必须符合国家有关方面规定的标准和有关标准，售后服务必须符合国家有关方面的规定和相关的规定。

3、供应商应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、报价文件一律不予退还。

**四、签订合同**

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。

 2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

**五、评审方法及废标**

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务优相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

 1）供应商的报价单价均超过预算金额价，采购人不能支付的；

 2）因重大变故，采购任务取消的；

 3）报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

 1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

**六、供应商须提供资格审查材料**

1、采购需求中需提供的其他材料

**注：**以上所涉及的证件须在投标文件内提供加盖投标单位公章的复印件或影印件，复印件或影印件缺少任何一项，视为未提供该项证件。

1. **采购需求**

**临泉县自来水厂水源井项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水源井项目 | 技术要求 | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 水源井及配电等附属工程 | 试验井成井不低于180米井孔直径不小于500毫米；出水量每小时不小于80吨，含沙量不超过万分之一。 | 1万 | 包工包料，包验收。 |

**备注：**

1. **质保期：水源井成井提供不低于1年的质保服务，自验收合格之日起计算。**
2. **如因承建方问题，造成无水、漏沙等情况****，由承建方自行负责，由此造成的一切损失均由承建方负责。**
3. **按照设计图纸施工，须通过监理验收。**

**八、合同格式**

**第二章 报价文件**

 项目名称

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

 年 月 日

**一、法定代表人授权书**

本授权书声明： 公司（工厂）的 （法人代表姓名、职务）（纳税人识别号： ）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂） （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加

 采购项目活动（项目编号： ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字或盖章）：

供应商名称(加盖公章)：

授权委托日期：

附件：供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件。

**二、报价函格式**

致： （采购人）

1、按询价文件规定高铁站水源井及配电等附属工程项目（包括安装调试售后服务等工作）投标价为（大写） ,（小写） 元人民币。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于询价文件要求的日期内完成工程施工，并交付买方验收、使用。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商： （公章）

日 期：

**三、投标人诚信承诺书**

我单位参加本次政府采购活动，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。
2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。
3．本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
5、我方中标后，严格按照招标文件和我单位投标文件的约定签订合同。
6、我方达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
7、我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。
8、我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

**四、技术规格响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 询价文件要求 | 供应商填写 | 响应情况 |
| 技术参数 | 技术参数 |
| 1 |  |  |  | 满足 |

注意：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”栏中。

2、供应商必须根据自己所投产品与“询价文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

**五、资格证明材料**

（询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件）